Delno poročilo

za podjetje COBIK

Razvoj merilnih sistemov za merjenje  elektricne upurnosti in kapacitivnosti     polprevodne keramiki pri temperaturah od 10 K do 900 K

- kalibracija sistema

Matjaž Valant, Miro Zdovc, Viktor Miliouchenko

Ajdovščina, 03.06.2011

- SISTEM ZA MERJENJE ELEKTRIČNIH LASTNOSTI MATERIALOV  PRI NIZKIH TEMPERATURAH

Zajem nizkotemperaturnih meritev je izveden z instrumentom Agilent E4980A  - Precision LCR meter (20 Hz – 2 MHz) (slika 1) na kriogenem sistemu podjetja ARS (slika 2).

Slika 1: Agilent E4980A

Slika 2: Kriogeni system podjetja Advanced Research Systems

- IZVAJANJE MERITEV

Za ugotovljanje merilnega območja s sprejemljivimi odstopanji, so bile izvedene kalibracije sistema. Kot osnova so bile izvedene meritve na SIQ - slovenskem institututu za kakovost in meroslovje. Meritve in izračunana odstopanja našega sistema so navedene v prilogah.

- REZULTATI

Kalibracija merilnega sistema za merjenje kapacitivnosti C polprevodne keramike pri sobnih temperaturah.

Priloge:

Priloga 1: Meritve kapacitivnosti  C  kondenzatorjev s pripomočkom  16047A  TEST FIXTURE “HP”

Izmerjene kapacitivnosti na podanih frekvencah so znotraj ožjega tolerančnega območja.

Priloga 2: Merittve upornosti R stabilnih uporov s pripomočkom  16047A  TEST FIXTURE “HP”

Pri upornosti vzorca manj kot 100 kΏ so meritve na celotnem frekvenčnem območju znotraj toleranc. S poviševanjem upornosti se merilna negotovost povečuje s frekvenco. Če je upornost vzorca do 1 MΏ se lahko meri do frekvence 1 MHz.

Priloga 3: Meritve kapacitivnosti C kondenzatorjev v “merilnem sistemu”

Dolžini vodnikov sta bili 1 cm oziroma 7 cm. Meritve so bile izvedene pri 600 kHz ter so vse v zelenem območju razen pri zelo nizkih kapacitivnostih pod 1 pF.

Priloga 4: Meritve električne upornosti R stabilnih uporov v “merilnem sistemu”.

Pri upornosti vzorca manj kot 100 kΏ so meritve do 1 MHz  znotraj toleranc. S povečevanjem upornosti se frekvenčno območje močno zmanjšuje. Pri upornosti vzorca manj kot 2 MΏ so meritve do 100 kHz  znotraj toleranc.

Priloga 5: Meritve elektricne upornosti R  in kapacitivnosti C  varistorjev in PTC (realni material) s pripomočkom 16047A pri sobnih temperaturah.

Varistorji so slabi dielektriki ali polprevodniki  s povečano upornostjo. Kapacitivnost se lahko meri do 1 MHz, merjenje upornost ima velika odstopanja.

PTC so dobri polprevodniki zaradi nizke upornosti. Upornost se lahko meri do 1 MHz, kapacitivnost na frekvencah nad 100 kHz do 1 MHz.

Priloga 6:. Meritve električne upornosti R  in kapacitivnosti C varristorjev in PTC v “merilnem sistemu”.

Meritve kapacitivnosti varistorjev so natančne do 1 MHz, merilna negotovost upornosti je še višja kot pri meritvi s pripomočkom.

Meritev upornosti PTCjev so natančne do 1 MHz. Meritve kapacitivnosti so natančne med 100 kHz in 1 MHz, sprejemljive na celotnem frekvenčnem območju.

Priloga 7: Meritve capacitivnosti referenčnih vzorcev z dielektricno trdnostjo do 100 ε.   Meritve so bile izvedene z lepljenimi elektrodami. Primerne so za meritve vzorcev z dielektrično trdnostjo do 10 ε. Ker so vrednosti dielektri trdnosti keramike nad 10 ε, je potrebno izvesti kontakt na ustreznejši način – n.pr. z uporabo paste. Za povišane temperature je potrebno pasto odžgati po navodilih proizvajalca.

- POGOJI MERJENJA

Merilnik LCR  tipa E4980A ima avtomatsko kompenzacijo dolgih vodnikov in ne dovoljuje kratkih vodnikov.  Za bolj natančno kompenzacijo različnih vodnikov je bil priporočan merilnik E7-25 s kratkimi vodniki in ročno kompenzacijo.

Zaradi pnatančnosti izračuna dielektričnih trdnosti vzorcev polprevodnih keramik so bili  kupljeni v SNIIM GOSSTANDART Russije referenčni vzorci dielektričnih trdnosti od 2,6 do 366.

Preverjene so bile lepljene elektrode, katere jr mogoce pritrditi na vzorce za dielektrične trdnosti do 10 , za vzorce z električno trdnostjo nad 10 ε pa je  potrebno uporabiti srebrne elektrode.

Priloga 1

K O N D E N Z A T O R J I

C,pF    !             !  1 kHz  ! 10 kHz !100 kHz !200 kHz !300  kHz !400 kHz !500 kHz !600 kHz !800 kHz ! 1 MHz  !1,2 MHz !1,5 MHz ! 2 MHz ! ______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 pF,    !   SIQ   !            !               !                !             !               !               !               ! 1,0740  !               !              !               !                !              !

Brez korr. !  LAB   ! 1,114  !   1,103   ! 1,103     !  1,0986 ! 1,0980   ! 1,0975   !  1,0970  ! 1,0962  !  1,0962  ! 1,0958  ! 1,0955   !  1,0953   !  1,0950 !  +2,1%

10 p  !   SIQ   !              !              !               !              !                !               !               !  9,910   !               !              !               !                !              !

Brez kоrr!   LAB  !  9,915  !   9,900  !  9,893    !  9,890   !   9,887    !  9,886    !  9,886    !   9,884  !  9,883    !  9,881   !  9,879    !  9,877     !  9,872   !  -0,260%

33 pF !     SIQ  !             !              !               !               !                !              !                !  34,240 !               !              !               !               !               !

Brez kor!   LAB  ! 34,327 ! 34,310  ! 34,287   ! 34,283  !  34,278   !  34,275  !  34,273  !  34,270 ! 0,9692   ! 0,9580  ! 0,9473   ! 0,9340   !  0,9153  !  + 0,09%

100 pF!    SIQ  !              !              !               !              !               !                !                !  94,550 !              !               !               !               !               !

Brez korr.!   LAB ! 94,870  ! 94,837  ! 94,802   !  94,797 ! 94,786   !  94,778   ! 94,774    !  94,764 ! 94,755  ! 94,740   !  94,732  ! 94,727   ! 94,720   !  - 0,23%

1770 pF!   SIQ   !              !              !               !              !               !                !               !  1779,5  !              !               !              !               !               !

Brez  kor.!   LAB  ! 1779,3  ! 1779,0  !  1779,0  ! 1779,0 !  1,7792  !  1779,4   ! 1779,6  !  1780,0   ! 1780,8 !  1782,1 !  1783,4 !  1785,8  !  1791,0  !  + 0,03%

Meritve s pripomočkom  16047A  TEST FIXTURE “HP”

zelena barva  -  odstopanje do 3%

rjava barva   -  odstopanje do 10%

rdeca barva  -  odstopanje nad 10%

Priloga 2

R E Z I S T O R J I

R       !             !  1 kHz  ! 10 kHz !100 kHz !200 kHz !300  kHz !400 kHz !500 kHz !600 kHz !800 kHz ! 1 MHz  !1,2 MHz !1,5 MHz ! 2 MHz ! ______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 kOm     !   SIQ   ! 1,0073 ! 1,0074  ! 1,0076   ! 1,0078  ! 1,0079    ! 1,0080   ! 1,0081  ! 1,0082   ! 1,0084   !1,00863 !               !                !             !  +0,13%

Brez korr. !  LAB   ! 1,0076! 1,0081  ! 1,0084   !               ! 1,0083   !               !  1,0081  ! 1,0084  !  1,0085  ! 1,0086  !               !                !  1,0093!  +0,20%

75 kOm   !   SIQ   !  77,125 !   77,128! 77,128   !  77,136 ! 77,14      !  77,127  ! 77,128   ! 77,123  ! 77,135   ! 77,143 !               !                !              !  +0,023%

Brez kоrr!   LAB  !  77,125!   77,141! 77,145   !               ! 77,142   !               ! 77,138  ! 77,139   ! 77,141   ! 77,145  !               !               !  77,205 !  +0,10%

1 Mom  !     SIQ  !1,00393!1,00386 ! 1,0025   ! 0,9996   ! 0,9953   ! 0,98997 !  0,98401!  0,9772 !0,9636    !0,94901 !               !               !              !  - 5,78%

Brez kor!   LAB  ! 1,0039 ! 1,0040  ! 1,0027   !               ! 0,9964   !               !  0,9964  !  0,9807 ! 0,9692   ! 0,9580  ! 0,9473   ! 0,9340   !  0,9153 !  - 9,7%

2 Mom   !    SIQ  ! 2,0283  ! 2,0271  ! 2,0066   ! 1,969    ! 1,9261   !    1,885   ! 1,847     !  1,847   !1,8103   ! 1,744     !   1,687  !               !               !  -20,2%

Brez korr.!   LAB ! 2,0278  !  2,0270 ! 2,007     !              ! 1,931     !                ! 1,857      !  1,827  !1,773     !1,7306    !   1,696   ! 1,655    ! 1,598     !  - 26,9%

10 Mom   !   SIQ   !  9,178   !   9,175  !  9,209    ! 8,971    ! 8,637     !    8,294   !    7,976  !              !   7,648  !  7,029    ! 6,453    !               !               !  -42,2%

Brez  kor.!   LAB !  9,093   !   9,096  !  9,093    ! 8,838    ! 8,605    !             !   8,240    !  8,067 ! 8,840    !

47 MOm !   SIQ   ! 51,31   !  47,35   ! 12,79 !               !              !                 !               !             !              !                !

Brez korr.!   LAB ! 50,72   ! 46,89   ! 12,68 ! 7,029 ! 5,530 !              ! 4,545 !              !           !             !

68 MOm  !    SIQ  !  70 94  !  68,67   ! 30,56 !              !               !                 !

!   LAB  !  69,50  !  67,31   ! 30,46    !              !  11,86    !                 !

Meritve s pripomockom 16047A TEST FIXTURE “HP”

zelena barva  -  odstopanje do 3%

rjava barva   -  odstopanje do 10%

rdeca barva  -  odstopanje nad 10%

rdeca barva –  odstopanje nad 50%

Priloga 3

K O N D E N Z A T O R J I

C,pF    !             !  1 kHz  ! 10 kHz !100 kHz !200 kHz !300  kHz !400 kHz !500 kHz !600 kHz !800 kHz ! 1 MHz  !1,2 MHz !1,5 MHz ! 2 MHz ! ______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 pF,    !   SIQ      !            !               !                !             !               !               !               ! 1,0740  !               !              !               !                !              !

Brez korr. !  LAB   ! 1,114  !   1,103   ! 1,103     !  1,0986 ! 1,0980   ! 1,0975   !  1,0970  ! 1,0962  !  1,0962  ! 1,0958  ! 1,0955   !  1,0953   !  1,0950 !  +2,1%

V sisteme,nog.1 cm!            !              !                !              !               !               !               ! 1,14      !               !              !               !                !              !  +6,1%

nog.7 cm!             !              !               !              !                !               !               ! 1,488    !               !              !               !                !              ! +138,5%

10 p  !   SIQ       !             !              !               !              !                !               !               !  9,910   !               !              !               !                !              !

Brez kоrr!   LAB  !  9,915  !   9,900  !  9,893    !  9,890   !   9,887    !  9,886    !  9,886    !   9,884  !  9,883    !  9,881   !  9,879    !  9,877     !  9,872   !  -0,260%

V sisteme,nog.1 cm!             !              !               !              !                !               !               !              !               !              !               !                !              !

nog.7 cm!              !              !               !              !                !               !               !              !               !              !               !                !              !

33 pF !     SIQ  !                !              !               !               !                !              !                !  34,240 !               !              !               !               !               !

Brez kor!   LAB  ! 34,327 ! 34,310  ! 34,287   ! 34,283  !  34,278   !  34,275  !  34,273  !  34,270 ! 0,9692   ! 0,9580  ! 0,9473   ! 0,9340   !  0,9153  !  + 0,09%

V sisteme,nog.1cm!              !              !              !               !                !              !                !  34,20   !               !              !               !               !               !   - 0,11%

nog.7 cm              !              !              !               !                !              !                !  34,44   !               !              !               !               !               !  + 1,0%

100 pF!    SIQ  !                 !              !               !              !               !                !                !  94,550 !              !               !               !               !               !

Brez korr.!   LAB ! 94,870  ! 94,837  ! 94,802   !  94,797 ! 94,786   !  94,778   ! 94,774    !  94,764 ! 94,755  ! 94,740   !  94,732  ! 94,727   ! 94,720   !  - 0,23%

V sisteme,nog.1cm!              !              !               !              !               !                !                !  94,40   !              !               !               !               !               !  - 0,16%

Nog.7 cm!              !              !               !              !               !                !                !  94,60   !              !               !               !               !               !  +0,05%

1770 pF!   SIQ   !                  !              !               !              !               !                !               !  1779,5  !              !               !              !               !               !

Brez  kor.!   LAB  ! 1779,3  ! 1779,0  !  1779,0  ! 1779,0 !  1,7792  !  1779,4   ! 1779,6  !  1780,0   ! 1780,8 !  1782,1 !  1783,4 !  1785,8  !  1791,0  !  + 0,03%

V sisteme,nog1cm !              !               !              !              !               !                 !              !  1768,9   !             !               !              !               !               !  - 0,60%

Nog.7 cm

Meritve v “merilnem sistemu”

zelena barva  -  odstopanje do 3%

rjava barva   -  odstopanje do 10%

rdeca barva  -  odstopanje nad 10%

rdeca barva –  odstopanje nad 50%

Priloga 4

R E Z I S T O R J I

R      !            ! 1 kHz  ! 10 kHz !100 kHz!200 kHz!300  kHz!400 kHz!500 kHz !             !600 kHz!800 kHz! 1 MHz !1,2 MHz!1,5 MHz! 2 MHz ! ______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 kOm    !   SIQ   ! 1,0073 ! 1,0074 ! 1,0076 ! 1,0078 ! 1,0079    ! 1,0080  ! 1,0081  !               !1,0082 ! 1,0084  !1,00863!              !               !             ! +0,13%

!  LAB   ! 1,0076 ! 1,0081 ! 1,0084 !             ! 1,0083   !              !  1,0081  !              ! 1,0084   1,0085 ! 1,0086  !              !               !             ! +0,1%

75 kOm   !   SIQ   !  77,125!   77,128! 77,128 !  77,136 ! 77,14    !   77,127! 77,128  !               ! 77,123! 77,135  ! 77,143 !              !               !            !+0,023%

Brez k.   !   LAB  !  77,183!   77,130! 76,656 ! 76,400  ! 76,309  !   76,335! 76,478  !               ! 76,715! 77,413  ! 78,382 !   79,43  !  81,30    !  85,40   !

2m kor.  !   LAB  !  77,172!   77,121! 76,750 ! 76,642  ! 76,626  !   76,680! 76,745  !               ! 77,047! 77,678  ! 78,157 !   79,57  !  80,64    !  84,21   !

100kOm   !   SIQ   !100,035! 100,035!100,100!  99,98   !  99,96   !   100,12! 100,27  !               !100,12 ! 100,11  ! 100,18 !              !               !              !+0,14%

550 kHz

1 Mom  !     SIQ  !1,00393!1,00386! 1,0025  ! 0,9996 ! 0,9953  ! 0,98997!  0,98401!              ! 0,9772 !0,9636  !0,94901 !              !               !              ! 5,78%

4m kor.  !   LAB  ! 1,0038 ! 1,0037 !  0,996   !             ! 0,0975?!              ! 0,0976? !  ?????   !  1,078  !             ! 1,259    !              !               !              !

Brez kor!   LAB  ! 1,0036 ! 0,9932 !   0,891  ! 0,848   ! 0,825    !  0,814    !  0,813   !              !   0,819  ! 0,855   !  0,926  ! 1,012 7?!  1,218    !  2,07  !

2m kor. !   LAB  ! 0,9994 ! 0,9930 !   0,8719 ! 0,8068! 0,7745  !  0,7582  !  0,743   !               !  0,7541! 0,7764 !  0,783  !  0,889   !   0,924    !   1,222  !

2 Mom   !    SIQ  ! 2,0283 ! 2,0271 ! 2,0066  ! 1,969   ! 1,9261  !    1,885 ! 1,847     !              !1,8103  ! 1,744   !   1,687  !              !               !              ! -20,2%

4m kor.   !   LAB  ! 2,030   !  2,028  ! 1,982    !             ! 1,844    !              ! 1,803     !              !1,849 !2,100 !  2,79  !              !               !              !

2m kor.   !  LAB   ! 2,011   !  1,971  ! 1,656    ! 1,530   ! 1,458    !   1,417  !               !              !  1,370  !1,495 !1.505  !1,920  ! 2,026 !  4,10  !

10 Mom   !   SIQ   !  9,178  !   9,175 !  9,209   ! 8,971   ! 8,637    !    8,294 !    7,976  !              !   7,648 !  7,029  ! 6,453    !              !               !              ! -42,2%

2m kor.   !   LAB  ! 8,813   !  8,110  ! 4,325!3,365 !2,946  ! 2,723 !2,514   !              !2,617 !2,797 !2,714  ! 4,11    !3,97     ! 12,6    !

22 Mom  !  SIQ    ! 19,396 !  19,388!  17,83   ! 15,21   !12,94  ! 11,09 ! 9,59    !              !  8,33  !6,51    ! 5,19   !              !               !              !  -373%

4m kor.   !   LAB  ! 19,281 !  19,23  !  15,94   !             ! 9,76   !              !  8,03   !              ! 8,46  !13,05 ! -94,0  !              !               !              !   ?????

2m kor.   !   LAB  ! 17,97   !  15,17  ! 5,597! 4,000!3,395  !3,086 ! 2,810  !           !2,903 !3,055! 2,859 !  4,20  !  3,70  !  7,10  !

47 MOm !   SIQ   ! 51,31   !  47,35  ! 12,79 !             !              !              !               !              !             !             !              !

2m kor.   !   LAB  !40,27   !26,97  !4,700 !2,988 !2,492  !2,285   !2,126  !               !2,205 !2,366 !2,340  !  3,37   ! 3,37   !  7,20   !

68 MOm  !    SIQ  !  70 94  !  68,67  ! 30,56 !             !              !              !

!   LAB  !  77,01  !             !              !             !              !              !

zelena barva  -  odstopanje do 3%

rjava barva   -  odstopanje do 10%

rdeca barva  -  odstopanje nad 10%

rdeca barva –  odstopanje nad 50%

Priloga 5

VARISTORJI  in  PTC

Vzorec    !          !          !     1 kHz     !    10 kHz   !   100 kHz  !  300 kHz   !   500 kHz  !   800 kHz  !    1 MHz   !  1,2 MHz  !  1,5 MHz  !   2 MHz    !

!  S I Q   !   C,pF  !    190,40     !   183,54    !   175,30     !   168,20     !   165,84     !   164,19    !   163,56      !

Varistor, raz. n !             !      R     !23,52 MOm!3,632Mom!194,75kOm!72,24 kOm!52,13 kOm!40,12 kOm! 35,72 kOm!

!  LAB   !    C,pF !    190,43     !   183,45     !   175,90     !   168,80      !   166,29     !  165,00     !   163,96     !   163,28      !   162,74     !  162,10

!             !      R     ! 22,71 Mom!3,385 Mom!210,1kOm !80,21kOm! !50,62kOm !38,55 kOm!34,11 kOm!59,02kOm  !31,57kOm !30,59 kOm!

!   S I Q !    C,pF  !    190,17     !   183,86    !   175,83     !                    !   166,44    !   164,83    !  164,20      !

Varistor, en n   !             !       R     !25,07MOm!3,762MOm!198,1kOm !73,65kOm  !53,55 kOm!41,77kOm! 37,61 kOm!

!   LAB  !    C,pF  !    190,70    !   183,87     !   176,39      ! 169,23      !   166,71     !   165,00    !  164,35      !   163,87       !   162,74    !   162,68

!             !       R     !23,06MOm!3,821MOm!203,54kOm!71,11kOm !50,62 kOm!38,55 kOm!34,11kOm!30,90kOm    !27,82kOm!24,04kOm !

!  S I Q   !   C,nF   !    5,56 nF  !   3,59 nF   !    4,21 nF   !   3,971 nF !   3,805 nF !  3,611 nF  !  3,505 nF !

PTC, črni      !              !  R,Om  !   30,29       !  30,25        ! 30,12         !   29,806     !   28,68       !   27,38      !   26,52      !

!   LAB  !   C,nF   !  2,25nF ?  !   4,35 nF     !  4,20  nF  !    3,988 nF !  3,821 nF  !   3,624nF !  3,520nF   !   3,416          !  3,304 nF  !  3,155nF !

!             !   R, Om!    30,72      !   30,653      !  30,48       !   29,806      !   28,94       !   27,58      !  26,675     !  25,757         !    24,467    !  22,47

!  S I Q  !  C, nF   !   2,799 nF  !1,762 nF ? !  2,,678 nF  !   2,415 nF  !  2,285 nF !  2,139 nF  !  2,063 nF  !

PTC, siv           !            !   R, Om !    49,91      !   49,96       !    49,48      !   48,22        !  46,72       !   44,41     !   42,94        !

!  LAB  !   C, nF   !  1,600nF ?! 2,53 nF      !  2,537 nF   !  2,382 nF   !  2,257 nF !  2,111 nF !  2,0339 nF ! 1,968 nF     !  1,885nF  !  1,779 nF !

!            !   R, Om !    49,64      !  49,60         !    49,33       !   48,01       !    46,54     !   44,16     !   42,63        !   41,17         !   39,13      !    36,06

!  S I Q  !   C, nF !   2,57 nF    ! 1.924 nF   !  2,046 nF    !    1,873 nF  !  1,760 nF   !  1,639 nF ! 1,577 nF  !

PTC, plavi        !            !  R, Om !   71,36       !   71,31       !   70,71         !    68,55        !   66,09       !   62,53      !   60,32      !

!  LAB  !   C, nF  !  1,430 nF  !   2,167nF   !   2,033 nF   !   1,871 nF    !   1,758 nF !   1,634 nF !1,5716 nF ! 1,5189 nF !  1,470 nF  !  1,370 nF !

!            !       R     !   71,15      !    71,023     !   70,458       !    68,27        !    65,77      !   62,132    !  59,876     !  57,76        !    54,84      !    51,52

!  S I Q !   C, nF   !    5,20 nF !  3,12 nF ? ! 4,227 nF      !  3,578 nF    !   3,280 nF  !  2,998 nF  !  2,867  nF!

PTC,br. barve !            !   R, Om !    36,69     !  36,07        !  35,39           !     34,07      !    32,76      !    30,99      !    29,95      !                                                                                                     dolg. nogice      !   LAB !   C, nF   !  4,0 nF?   !  4,885 nF   !  4,109 nF     !   3,580 nF   !  3,281 nF  !  2,995 nF  !  2,860 nF  !  2,747 nF !   2,620nF  ! 2,465  nF !

!            !    R, Om !    37,31    !   36,69        !   36,07         !   34,60         !    33,20      !   31,33      !    30,23      !    29,19      !   27,78       !   25,70      kratke nogice   !   S I Q !   C, nF  !  587 pF?  ! -985 pF?    !  2,259 nF     !   1,873 nF   !  1,821 nF  !  1,774 nF   ! 1,745 nF  !

!            !    R,Om  !   25,99     !   26,04        !   25,800       !    25,65        !     25,47     !    25,099    !  24,798

!   LAB !   C, nF   ! -800 pF   !  1,802 nF    !   1,796 nF    !    1,770 nF !   1,746 nF  !  1,707 nF  !  1,680 nF !   1,653 nF !  1,612 nF !   1,548 nF !

!            !    R, Om !   25,57     !   25,62        !   25,62         !   25,525       !    25,34      !    24,95      !    24,65     !   24,31      !    23,78     !    22,85

Meritve s pripomockom 16047A  TEST FIXTURE “HP”

Zelena barva – odstopanje do 3%

Rjava barva  -  odstopanje do 10%

Rdeca barva  - odstopanje nad 10%

Priloga 6

VARISTORJI  in  PTC

Vzorec    !          !          !     1 kHz     !    10 kHz   !   100 kHz  !  300 kHz   !   500 kHz  !   800 kHz  !    1 MHz   !  1,2 MHz  !  1,5 MHz  !   2 MHz    !

!  S I Q   !   C,pF  !    190,40     !   183,54    !   175,30     !   168,20     !   165,84     !   164,19    !   163,56      !

Varistor, raz. n !             !      R     !23,52 MOm!3,632Mom!194,75kOm!72,24 kOm!52,13 kOm!40,12 kOm! 35,72 kOm!

!  LAB   !    C,pF !    190,41     !   183,62     !   174,33     !                   !   165,11     !  163,73     !   163,36     !                    !   163,14     !  163,58

!             !      R     ! 22,79 Mom!3,385 Mom!190,0kOm !                   !60,14kOm !52,95 kOm!52,05kOm  !                   !69,99kOm ! 593 kOm  !

!   S I Q !    C,pF  !    190,17     !   183,86    !   175,83     !                    !   166,44    !   164,83    !  164,20      !

Varistor, en n   !             !       R     !25,07MOm!3,762MOm!198,1kOm !73,65kOm  !53,55 kOm!41,77kOm! 37,61 kOm!

!   LAB  !    C,pF  !    191,66    !   183,73     !   175,79     !                  !   165,98    !   164,52      !  164,12      !                     !   163,87    !   162,68

!             !       R     !18,85MOm!3,475MOm!194,4kOm !                  !60,41 kOm!53,81kOm  !52,31kOm !                     !  75kOm   ! -6,0 MOm!

!  S I Q   !   C,nF   !    5,56 nF  !   3,59 nF   !    4,21 nF   !   3,971 nF !   3,805 nF !  3,611 nF  !  3,505 nF !

PTC, cerni      !              !  R,Om  !   30,29       !  30,25        ! 30,12         !   29,48       !   28,68       !   27,38      !   26,52      !

!   LAB  !   C,nF   !  1,55nF ?  !   3,91 nF    ! 4,053  nF  !                   !  3,752 nF  !   3,573nF !  3,477nF   !                      !  3,301 nF  !  3,181nF !

!             !   R, Om!    29,94      !   29,951      !  29,877      !                   !   28,421     !   27,076    !  26,164     !                      !    23,94     !  21,85

!  S I Q  !  C, nF   !   2,799 nF  !1,762 nF ? !  2,,678 nF  !   2,415 nF  !  2,285 nF !  2,139 nF  !  2,063 nF  !

PTC, siv           !            !   R, Om !    49,91      !   49,96       !    49,48      !   48,22        !  46,72       !   44,41     !   42,94        !

!  LAB  !   C, nF   !  1,48nF ?  ! 2,53 nF      !  2,495 nF   !                   !  2,250 nF !  2,113 nF !  2,040 nF   !                     !  1,908nF  !  1,817 nF !

!            !   R, Om !    49,73      !  49,788       !    49,63       !                   !   46,926    !   44,55     !   43,01        !                     !   39,45      !    36,27

!  S I Q  !   C, nF !   2,57 nF    ! 1.924 nF   !  2,046 nF    !    1,873 nF  !  1,760 nF   !  1,639 nF ! 1,577 nF  !

PTC, plavi        !            !  R, Om !   71,36       !   71,31       !   70,71         !    68,55        !   66,09       !   62,53      !   60,32      !

!  LAB  !   C, nF  !  1,310 nF  !   2,09 nF    !   2,00  nF   !                      !   1,751 nF !   1,635 nF !1,5776 nF !                   !  1,470 nF  !  1,399nF !

!            !       R     !   71,34      !    71,37       !   70,93        !                      !    63,37      !   62,76      !  60,50       !                   !    55,40      !    51,01

!  S I Q !   C, nF   !    5,20 nF !  3,12 nF ? ! 4,227 nF      !  3,578 nF    !   3,280 nF  !  2,998 nF  !  2,867  nF!

PTC,br. barve !            !   R, Om !    36,07     !  36,04        !  35,39           !     34,07      !    32,76      !    30,99      !    29,95      !                                                                                                     dolg. nogice      !   LAB !   C, nF   !  3,25 nF? ! 4,416 nF ? !   3,89 nF      !                    !  3,182 nF  ! 3,2916 nF !  2,793 nF  !                  !   2,580nF  ! 2,451  nF !

!            !    R, Om !    36,01    !   35,65        !    35,08         !                    !    32,42      !   30,63       !    29,56      !                  !   27,16       !   25,03

Meritve v “merilnem sistemu”

Zelena barva – odstopanje do 3%

Rjava barva  -  odstopanje do 10%

Rdeca barva  - odstopanje nad 10%

Priloga 7

REFERENČNI VZORCI

_______________________________________________________________________________________________

Vzorec!    ε       !f            D(cm)  ! h(cm)!S,cm2!Co,pF!Cv, pF!Cef,pF,HP!Cef,pF(1s) !CefL(7cm)! Ref,Mom!  SIQ

!             ! (GHz)!        !           !           !          !          !izracun!z 16047A ! v sisteme  ! v sisteme  !         !

!             !           !           !           !          !          !            !                 !                  !                  !                 !

1     !     2, 6  !           !0,798  ! 0,296 !0,500 !0,149 ! 0,388  !  0,44        !    1,14       !    1,384     !   3,27       !

!             !           !           !           !          !          !            !                 !                  !                  !                 !

2     !     9,0   !           !0,798  ! 0,277 !0,500 !0,149 ! 1,341  !   1,55       !                  !                  !                 !

!             !           !           !           !          !          !            !                 !                  !                  !                 !

3     ! 42,68   ! 6,512 ! 0,878 ! 0,224 ! 0,605! 0,231! 9,856  !                 !     9,15      !   9,865      !                 !

!             !           !           !           !          !          !            !                 !                   !                 !                 !

4     !  47,05  !6,5536! 0,872 ! 0,195 ! 0,597! 0,262! 12,31  !                 !    11,0        !  11,72      !                 !

!             !           !           !           !          !          !             !                !                   !                 !                 !

5     !  56,48  ! 5,381 ! 0,915 ! 0,243 ! 0,659! 0,232!  13,10  !                 !    7,20     !   8,09       !                 !

!             !           !           !            !          !          !             !                !                  !                 !                 !

6     !  64,36  ! 5,474 ! 0,906 ! 0,197  ! 0,644! 0,279!  17,99  !                !    7,18     !   8,01       !                 !

!             !           !           !            !          !          !             !                 !                 !                  !                !

7     !  85,36 ! 4,5936! 0,885 ! 0,235 ! 0,615! 0,224 !  19,09  !              !              !  11,04      !                !

!  86,36 ! 4,5936! 0,885 ! 0,235 ! 0,615! 0,224 !  19,09  ! ser. elec.  !   3,90     !    4,26      !                !

!            !            !           !           !          !           !             !                 !                  !                 !                !

8     ! 100?   !     -      ! 0,799 ! 0,202 ! 0,501! 0,219 !  21,90  !   7,75     !   8,96     !   10,19  !  0,881     !    8,93

! 100?   !     -      ! 0,799 ! 0,202 ! 0,501! 0,219 !  21,90  ! ser. elec.  !     7,1      !      7,7      !                !

9     !  175    !    1,0   ! 0,610! 0,155 ! 0,292! 0,166 !   29,17  !   1,13    !              !                 !                !

10   !  242   !     1,0   ! 0,598! 0,168 ! 0,281! 0,088 !   21,38  !    1,42     !                   !                 !                !

11   !  366   !     1,0   ! 0,598! 0,172 ! 0,281! 0,144 !   52,89  !    2,60     !                   !                !                 !

Vse  meritve pri  0,5 MHz.

zelena barva  -  odstopanje do 3%

rjava barva   -  odstopanje do 10%

rdeca barva  -  odstopanje nad 10%

rdeca barva –  odstopanje nad 50%

- RAZVOJ “MERILNEGA SISTEMA”  ZA MERJENJE UPORNOSTI R IN KAPACITIVNOSTI C MATERIALOV PRI TEMPERATURAH DO 900 K

Za merjenje električnih lastnosti materialov do 900 K je potrebno razviti nov sistem. Pri tem je potrebno kupiti peč ter razviti merilno celico.

Slika 3: Ponudba peči proizvajalca GERO

Kot naugodnejši ponudnik za dotično peč je podjetje Gero iz Nemčije.

Slika 4:  Visokotemperaturni starejši  ruski sistem (sam princip merjenja se ni spreminjal s časom)

Sliki 5 a in b: Idejni zasnovi  sistema z dostopom nad ali pod odprtino peči